## ANEXO - Planilla de Cot.
ANEXO: PLANILLA PARA COTIZAR
Item | INT/CAP | Localidad | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Precio
1 | Capital | Córdoba | Córdoba | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | TP-100-46 | 0
2 | Capital | Córdoba | Córdoba | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | TP-100-47 | 0
3 | Capital | Córdoba | Córdoba | Planta de Osmosis Inversa | FG | 300 Litros | IDENOR | 0
4 | Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA22 | 0
5 | Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA27 | 0
6 | Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA56 | 0
7 | Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG06 | 0
8 | Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG07 | 0
9 | Capital | Córdoba | IMAC | Planta de Osmosis Inversa | FG | 1500 Litros | FG-OSM-67 | 0
10 | Capital | Córdoba | IMAC | Unidad de Esterilización | FG | UE-3000 | FG-UE3000-92 | 0
11 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 0V5JN153 | 0
12 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 6V5J5174 | 0
13 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT85 | 0
14 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT86 | 0
15 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT87 | 0
16 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT88 | 0
17 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY06 | 0
18 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY07 | 0
19 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY08 | 0
20 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY09 | 0
21 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA21 | 0
22 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA23 | 0
23 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA24 | 0
24 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA29 | 0
25 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA53 | 0
26 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA57 | 0
27 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA58 | 0
28 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMF98 | 0
29 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG03 | 0
30 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG04 | 0
31 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG05 | 0
32 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG08 | 0
33 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Gambro | AK90 | 3372 | 0
34 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 11806 | 0
35 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22661 | 0
36 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22662 | 0
37 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22664 | 0
38 | Capital | Córdoba | Misericordia | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | FG-TP100-044 | 0
39 | Capital | Córdoba | Misericordia | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB366 | 0
40 | Capital | Córdoba | Neonatal | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | FG-TP100-043 | 0
41 | Capital | Córdoba | Neonatal | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22664 | 0
42 | Capital | Córdoba | Niños | Planta de Osmosis Inversa | FG | 300 Litros | S/D | 0
43 | Capital | Córdoba | Niños | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22660 | 0
44 | Capital | Córdoba | Niños | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22667 | 0
45 | Capital | Córdoba | Rawson | Osmosis Inversa Portátil | Gambro | 80 Litros | 9202 | 0
46 | Capital | Córdoba | Rawson | Osmosis Inversa Portátil | Gambro | 80 Litros | 9213 | 0
47 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK90 | 3397 | 0
48 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22663 | 0
49 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22665 | 0
50 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22666 | 0
51 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22668 | 0
52 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22669 | 0
53 | Capital | Córdoba | Rawson | Planta de Osmosis Inversa | Generico | S/D | S/D | 0
54 | Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | FG-TP100-045 | 0
55 | Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB362 | 0
56 | Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB365 | 0
57 | Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22670 | 0
58 | Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Osmosis Inversa Portátil | GAT | 80 LItros | 862 | 0
59 | Capital | Córdoba | Tránsito Cáceres de Allende | Planta de Osmosis Inversa | FG | 125 Litros | EP-1500 | 0
60 | Capital | Córdoba | Tránsito Cáceres de Allende | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB359 | 0
61 | Capital | Córdoba | Tránsito Cáceres de Allende | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB398 | 0
62 | Interior | Villa Caeiro | Domingo Funes | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB361 | 0
63 | Interior | Villa Caeiro | Domingo Funes | Osmosis Inversa Portátil | IESA | Pure W | 2 | 0
TOTAL MANTENIMIENTO MENSUAL | [6 empty] | 0

## ANEXO I - Parque Equipos
ANEXO I: Parque de equipos
Item | INT/CAP | Localidad | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | Nº Serie
1 | Capital | Córdoba | Córdoba | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | TP-100-46
2 | Capital | Córdoba | Córdoba | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | TP-100-47
3 | Capital | Córdoba | Córdoba | Planta de Osmosis Inversa | FG | 300 Litros | IDENOR
4 | Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA22
5 | Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA27
6 | Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA56
7 | Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG06
8 | Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG07
9 | Capital | Córdoba | IMAC | Planta de Osmosis Inversa | FG | 1500 Litros | FG-OSM-67
10 | Capital | Córdoba | IMAC | Unidad de Esterilización | FG | UE-3000 | FG-UE3000-92
11 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 0V5JN153
12 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 6V5J5174
13 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT85
14 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT86
15 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT87
16 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT88
17 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY06
18 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY07
19 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY08
20 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY09
21 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA21
22 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA23
23 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA24
24 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA29
25 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA53
26 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA57
27 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA58
28 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMF98
29 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG03
30 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG04
31 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG05
32 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG08
33 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Gambro | AK90 | 3372
34 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 11806
35 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22661
36 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22662
37 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22664
38 | Capital | Córdoba | Misericordia | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | FG-TP100-044
39 | Capital | Córdoba | Misericordia | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB366
40 | Capital | Córdoba | Neonatal | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | FG-TP100-043
41 | Capital | Córdoba | Neonatal | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22664
42 | Capital | Córdoba | Niños | Planta de Osmosis Inversa | FG | 300 Litros | S/D
43 | Capital | Córdoba | Niños | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22660
44 | Capital | Córdoba | Niños | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22667
45 | Capital | Córdoba | Rawson | Osmosis Inversa Portátil | Gambro | 80 Litros | 9202
46 | Capital | Córdoba | Rawson | Osmosis Inversa Portátil | Gambro | 80 Litros | 9213
47 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK90 | 3397
48 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22663
49 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22665
50 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22666
51 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22668
52 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22669
53 | Capital | Córdoba | Rawson | Planta de Osmosis Inversa | Generico | S/D | S/D
54 | Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | FG-TP100-045
55 | Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB362
56 | Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB365
57 | Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22670
58 | Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Osmosis Inversa Portátil | GAT | 80 LItros | 862
59 | Capital | Córdoba | Tránsito Cáceres de Allende | Planta de Osmosis Inversa | FG | 125 Litros | EP-1500
60 | Capital | Córdoba | Tránsito Cáceres de Allende | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB359
61 | Capital | Córdoba | Tránsito Cáceres de Allende | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB398
62 | Interior | Villa Caeiro | Domingo Funes | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB361
63 | Interior | Villa Caeiro | Domingo Funes | Osmosis Inversa Portátil | IESA | Pure W | 2
|  | Maquina de Diálisis |  | Capital | 47 | 48 | 63
|  |  |  | Interior | 1
|  | Planta de Osmosis Inversa |  | Capital | 5 | 5
|  |  |  | Interior | 0
|  | Osmosis Inversa Portátil |  | Capital | 8 | 9
|  |  |  | Interior | 1
|  | Unidad de Esterilización |  | Capital | 1 | 1
|  |  |  | Interior | 0
|  | Capital | Maquina de Diálisis |  | 47 | 61 | 63
|  |  | Planta de Osmosis Inversa |  | 5
|  |  | Osmosis Inversa Portátil |  | 8
|  |  | Unidad de Esterilización |  | 1
|  | Interior | Maquina de Diálisis |  | 1 | 2
|  |  | Planta de Osmosis Inversa |  | 0
|  |  | Osmosis Inversa Portátil |  | 1
|  |  | Unidad de Esterilización |  | 0
| INT/CAP | Localidad | Hospital | Equipo |  | Cantidad | Total
| Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis |  | 5 | 8
|  |  |  | Planta de Osmosis Inversa |  | 1
|  |  |  | Osmosis Inversa Portátil |  | 2
|  |  |  | Unidad de Esterilización |  | 0
| Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis |  | 27 | 29
|  |  |  | Planta de Osmosis Inversa |  | 1
|  |  |  | Osmosis Inversa Portátil |  | 0
|  |  |  | Unidad de Esterilización |  | 1
| Capital | Córdoba | Misericordia | Maquina de Diálisis |  | 1 | 2
|  |  |  | Planta de Osmosis Inversa |  | 0
|  |  |  | Osmosis Inversa Portátil |  | 1
|  |  |  | Unidad de Esterilización |  | 0
| Capital | Córdoba | Neonatal | Maquina de Diálisis |  | 1 | 2
|  |  |  | Planta de Osmosis Inversa |  | 0
|  |  |  | Osmosis Inversa Portátil |  | 1
|  |  |  | Unidad de Esterilización |  | 0
| Capital | Córdoba | Niños | Maquina de Diálisis |  | 2 | 3
|  |  |  | Planta de Osmosis Inversa |  | 1
|  |  |  | Osmosis Inversa Portátil |  | 0
|  |  |  | Unidad de Esterilización |  | 0
| Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis |  | 6 | 9
|  |  |  | Planta de Osmosis Inversa |  | 1
|  |  |  | Osmosis Inversa Portátil |  | 2
|  |  |  | Unidad de Esterilización |  | 0
| Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Maquina de Diálisis |  | 3 | 5
|  |  |  | Planta de Osmosis Inversa |  | 0
|  |  |  | Osmosis Inversa Portátil |  | 2
|  |  |  | Unidad de Esterilización |  | 0
| Capital | Córdoba | Tránsito Cáceres de Allende | Maquina de Diálisis |  | 2 | 3
|  |  |  | Planta de Osmosis Inversa |  | 1
|  |  |  | Osmosis Inversa Portátil |  | 0
|  |  |  | Unidad de Esterilización |  | 0
| Interior | Villa Caeiro | Domingo Funes | Maquina de Diálisis |  | 1 | 2
|  |  |  | Planta de Osmosis Inversa |  | 0
|  |  |  | Osmosis Inversa Portátil |  | 1
|  |  |  | Unidad de Esterilización |  | 0

## ANEXO II - Frec. Tareas
ANEXO II: Frecuencia de Tareas Anuales
Nº | Equipo | Cantidad de Equipos | Inspección | Limpieza | Mediciones | Pruebas Funcionales
1 | Maquina de Diálisis | 48 | 12 | 12 | 4 | 12
1 | Planta de Osmosis Inversa | 5 | 12 | 12 | 4 | 12
1 | Osmosis Inversa Portátil | 9 | 12 | 12 | 4 | 12
1 | Unidad de Esterilización | 1 | 12 | 12 | 4 | 12
TOTAL |  | 63

## ANEXO III - Informe Hospital
ANEXO III: Informe Mensual por Hospital
Mes: /15 |  |  | Localidad: Córdoba |  |  |  | Hospital: Córdoba
Item | Equipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Valoración Global | [5 empty] | Observaciones / Presupuesto
[5 empty] | INS | LIM | ND | NR | FS | RB
1 | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | TP-100-46
2 | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | TP-100-47
3 | Planta de Osmosis Inversa | FG | 300 Litros | IDENOR
4 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA22
5 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA27
6 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA56
7 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG06
8 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG07
Valoración Global |  | INS | Inspección según Especificaciones Técnicas
|  | LIM | Limpieza según Especificaciones Técnicas
|  | ND | No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
|  | NR | No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
|  | FS | El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
|  | RB | El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Por medio de la presente se certifica que el servicio de Mantenimiento de Equipamiento Médico de Hemodiálisis con Orden de Compra Nº ______________ correspondiente al mes de __________________ se prestó de conformidad según pliego de especificaciones técnicas de la contratación aprobado por Resolución Nº ____________, Expediente Nº_______________________. .
Conforme por Técnico |  |  |  | Conforme por Dirección Hospital
FECHA: / / |  |  |  | FECHA: / /
ANEXO III: Informe Mensual por Hospital
Mes: /15 |  |  | Localidad: Córdoba |  |  |  | Hospital: IMAC
Item | Equipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Valoración Global | [5 empty] | Observaciones / Presupuesto
[5 empty] | INS | LIM | ND | NR | FS | RB
9 | Planta de Osmosis Inversa | FG | 1500 Litros | FG-OSM-67
10 | Unidad de Esterilización | FG | UE-3000 | FG-UE3000-92
11 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 0V5JN153
12 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 6V5J5174
13 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT85
14 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT86
15 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT87
16 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT88
17 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY06
18 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY07
19 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY08
20 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY09
21 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA21
22 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA23
23 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA24
24 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA29
25 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA53
26 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA57
27 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA58
28 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMF98
29 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG03
30 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG04
31 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG05
32 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG08
33 | Maquina de Diálisis | Gambro | AK90 | 3372
34 | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 11806
35 | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22661
36 | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22662
37 | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22664
Valoración Global |  | INS | Inspección según Especificaciones Técnicas
|  | LIM | Limpieza según Especificaciones Técnicas
|  | ND | No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
|  | NR | No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
|  | FS | El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
|  | RB | El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Por medio de la presente se certifica que el servicio de Mantenimiento de Equipamiento Médico de Hemodiálisis con Orden de Compra Nº ______________ correspondiente al mes de __________________ se prestó de conformidad según pliego de especificaciones técnicas de la contratación aprobado por Resolución Nº ____________, Expediente Nº_______________________. .
Conforme por Técnico |  |  |  | Conforme por Dirección Hospital
FECHA: / / |  |  |  | FECHA: / /
ANEXO III: Informe Mensual por Hospital
Mes: /15 |  |  | Localidad: Córdoba |  |  |  | Hospital: Misericordia
Item | Equipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Valoración Global | [5 empty] | Observaciones / Presupuesto
[5 empty] | INS | LIM | ND | NR | FS | RB
38 | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | FG-TP100-044
39 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB366
Valoración Global |  | INS | Inspección según Especificaciones Técnicas
|  | LIM | Limpieza según Especificaciones Técnicas
|  | ND | No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
|  | NR | No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
|  | FS | El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
|  | RB | El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Por medio de la presente se certifica que el servicio de Mantenimiento de Equipamiento Médico de Hemodiálisis con Orden de Compra Nº ______________ correspondiente al mes de __________________ se prestó de conformidad según pliego de especificaciones técnicas de la contratación aprobado por Resolución Nº ____________, Expediente Nº_______________________. .
Conforme por Técnico |  |  |  | Conforme por Dirección Hospital
FECHA: / / |  |  |  | FECHA: / /
ANEXO III: Informe Mensual por Hospital
Mes: /15 |  |  | Localidad: Córdoba |  |  |  | Hospital: Neonatal
Item | Equipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Valoración Global | [5 empty] | Observaciones / Presupuesto
[5 empty] | INS | LIM | ND | NR | FS | RB
40 | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | FG-TP100-043
41 | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22664
Valoración Global |  | INS | Inspección según Especificaciones Técnicas
|  | LIM | Limpieza según Especificaciones Técnicas
|  | ND | No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
|  | NR | No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
|  | FS | El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
|  | RB | El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Por medio de la presente se certifica que el servicio de Mantenimiento de Equipamiento Médico de Hemodiálisis con Orden de Compra Nº ______________ correspondiente al mes de __________________ se prestó de conformidad según pliego de especificaciones técnicas de la contratación aprobado por Resolución Nº ____________, Expediente Nº_______________________. .
Conforme por Técnico |  |  |  | Conforme por Dirección Hospital
FECHA: / / |  |  |  | FECHA: / /
ANEXO III: Informe Mensual por Hospital
Mes: /15 |  |  | Localidad: Córdoba |  |  |  | Hospital: de Niños
Item | Equipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Valoración Global | [5 empty] | Observaciones / Presupuesto
[5 empty] | INS | LIM | ND | NR | FS | RB
42 | Planta de Osmosis Inversa | FG | 300 Litros | S/D
43 | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22660
44 | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22667
Valoración Global |  | INS | Inspección según Especificaciones Técnicas
|  | LIM | Limpieza según Especificaciones Técnicas
|  | ND | No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
|  | NR | No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
|  | FS | El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
|  | RB | El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Por medio de la presente se certifica que el servicio de Mantenimiento de Equipamiento Médico de Hemodiálisis con Orden de Compra Nº ______________ correspondiente al mes de __________________ se prestó de conformidad según pliego de especificaciones técnicas de la contratación aprobado por Resolución Nº ____________, Expediente Nº_______________________. .
Conforme por Técnico |  |  |  | Conforme por Dirección Hospital
FECHA: / / |  |  |  | FECHA: / /
ANEXO III: Informe Mensual por Hospital
Mes: /15 |  |  | Localidad: Córdoba |  |  |  | Hospital: Rawson
Item | Equipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Valoración Global | [5 empty] | Observaciones / Presupuesto
[5 empty] | INS | LIM | ND | NR | FS | RB
45 | Osmosis Inversa Portátil | Gambro | 80 Litros | 9202
46 | Osmosis Inversa Portátil | Gambro | 80 Litros | 9213
47 | Maquina de Diálisis | Gambro | AK90 | 3397
48 | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22663
49 | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22665
50 | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22666
51 | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22668
52 | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22669
53 | Planta de Osmosis Inversa | Generico | S/D | S/D
Valoración Global |  | INS | Inspección según Especificaciones Técnicas
|  | LIM | Limpieza según Especificaciones Técnicas
|  | ND | No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
|  | NR | No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
|  | FS | El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
|  | RB | El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Por medio de la presente se certifica que el servicio de Mantenimiento de Equipamiento Médico de Hemodiálisis con Orden de Compra Nº ______________ correspondiente al mes de __________________ se prestó de conformidad según pliego de especificaciones técnicas de la contratación aprobado por Resolución Nº ____________, Expediente Nº_______________________. .
Conforme por Técnico |  |  |  | Conforme por Dirección Hospital
FECHA: / / |  |  |  | FECHA: / /
ANEXO III: Informe Mensual por Hospital
Mes: /15 |  |  | Localidad: Córdoba |  |  |  | Hospital: San Roque (nuevo)
Item | Equipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Valoración Global | [5 empty] | Observaciones / Presupuesto
[5 empty] | INS | LIM | ND | NR | FS | RB
54 | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | FG-TP100-045
55 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB362
56 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB365
57 | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22670
58 | Osmosis Inversa Portátil | GAT | 80 LItros | 862
Valoración Global |  | INS | Inspección según Especificaciones Técnicas
|  | LIM | Limpieza según Especificaciones Técnicas
|  | ND | No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
|  | NR | No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
|  | FS | El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
|  | RB | El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Por medio de la presente se certifica que el servicio de Mantenimiento de Equipamiento Médico de Hemodiálisis con Orden de Compra Nº ______________ correspondiente al mes de __________________ se prestó de conformidad según pliego de especificaciones técnicas de la contratación aprobado por Resolución Nº ____________, Expediente Nº_______________________. .
Conforme por Técnico |  |  |  | Conforme por Dirección Hospital
FECHA: / / |  |  |  | FECHA: / /
ANEXO III: Informe Mensual por Hospital
Mes: /15 |  |  | Localidad: Córdoba |  |  |  | Hospital: Tránsito Cáceres de Allende
Item | Equipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Valoración Global | [5 empty] | Observaciones / Presupuesto
[5 empty] | INS | LIM | ND | NR | FS | RB
59 | Planta de Osmosis Inversa | FG | 125 Litros | EP-1500
60 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB359
61 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB398
Valoración Global |  | INS | Inspección según Especificaciones Técnicas
|  | LIM | Limpieza según Especificaciones Técnicas
|  | ND | No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
|  | NR | No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
|  | FS | El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
|  | RB | El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Por medio de la presente se certifica que el servicio de Mantenimiento de Equipamiento Médico de Hemodiálisis con Orden de Compra Nº ______________ correspondiente al mes de __________________ se prestó de conformidad según pliego de especificaciones técnicas de la contratación aprobado por Resolución Nº ____________, Expediente Nº_______________________. .
Conforme por Técnico |  |  |  | Conforme por Dirección Hospital
FECHA: / / |  |  |  | FECHA: / /
ANEXO III: Informe Mensual por Hospital
Mes: /15 |  |  | Localidad: Córdoba |  |  |  | Hospital: Domingo Funes
Item | Equipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Valoración Global | [5 empty] | Observaciones / Presupuesto
[5 empty] | INS | LIM | ND | NR | FS | RB
62 | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB361
63 | Osmosis Inversa Portátil | IESA | Pure W | 2
Valoración Global |  | INS | Inspección según Especificaciones Técnicas
|  | LIM | Limpieza según Especificaciones Técnicas
|  | ND | No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
|  | NR | No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
|  | FS | El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
|  | RB | El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Por medio de la presente se certifica que el servicio de Mantenimiento de Equipamiento Médico de Hemodiálisis con Orden de Compra Nº ______________ correspondiente al mes de __________________ se prestó de conformidad según pliego de especificaciones técnicas de la contratación aprobado por Resolución Nº ____________, Expediente Nº_______________________. .
Conforme por Técnico |  |  |  | Conforme por Dirección Hospital
FECHA: / / |  |  |  | FECHA: / /

## ANEXO IV - Informe VT
ANEXO IV: Informe Visita Técnica
Maquina de Diálisis - Mensual
Ítem | Localidad | Hospital | Marca | Modelo | Nº de Serie
Clase de protección | Tipo de Ensayo |  | Conexión a red |  | Tipo parte Aplicable
□ I | □ Ensayo antes de poner en servicio |  | □ PIE (Equipo permanentemente instalado) |  | □ B
□ II | □ Ensayo recurrente |  | □ NPS (Cable de alimentación NO desconectable) |  | □ BF
□ Batería | □ Ensayo después de reparación |  | □ DPS (Cable de alimentación desconectable) |  | □ CF
ETAPA | TAREA |  |  |  | CUMPLE
[5 empty] | SI | NO | NA
Inspección | Inspección del estado general de la carcaza y los accesorios del equipo: daño, contaminación, desgaste, fisuras, quebraduras. Encastre de lancetas, accesorios, accionamientos mecanicos externos, etc.
Inspección del estado del cable de línea y puesta a tierra en la carcasa del equipo.
Verificación del estado y características eléctricas de los fusible asignadas por el fabricante.
Inspección del accionamiento de perillas y botones.
Inspección de estado de luces indicadoras, alarmas sonoras.
Inspección de las conexiones eléctricas. Estado de contactos.
Verificación de las ventilaciones, disipadores, ventiladores, etc.
Inspección del marcado del equipo: etiquetas completas y legibles.
Documentación requerida: última versión del manual en español presente en el servicio.
Limpieza | Equipo se limpia según los procedimientos recomendados por el fabricante
Eliminar elementos extraños o nocivos en la estructura externa o componentes parte del equipo, incluye también parte interna.
Limpieza de contactos, accesorios, partes mecánicas.
Pruebas Funcionales | Ensayo |  |  | Valor Medido
| Flujo Dializado |  |  | Lts/hora
| Conductividad |  |  | ms
| Temperatura |  |  | º C
| Presion |  |  | mmHg
| Velocidad de Bomba de Sangre |  |  | ml/hora
| Presion Venosa |  |  | mmHg
Actualización de software / Reemplazo de accesorios | Versión de software: última disponible. |  |  | ver.
Reemplazo
Reemplazo
Reemplazo
Deficiencia / Nota
Valoración Global | □ No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
□ No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
□ El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
□ El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Conforme por Técnico |  |  | Conforme por Dirección Hospital
FECHA: |  |  | FECHA:
ANEXO IV: Informe Visita Técnica
Planta de Osmosis Inversa - Mensual
Ítem | Localidad | Hospital | Marca | Modelo | Nº de Serie
Clase de protección | Tipo de Ensayo |  | Conexión a red |  | Tipo parte Aplicable
□ I | □ Ensayo antes de poner en servicio |  | □ PIE (Equipo permanentemente instalado) |  | □ B
□ II | □ Ensayo recurrente |  | □ NPS (Cable de alimentación NO desconectable) |  | □ BF
□ Batería | □ Ensayo después de reparación |  | □ DPS (Cable de alimentación desconectable) |  | □ CF
ETAPA | TAREA |  |  |  | CUMPLE
[5 empty] | SI | NO | NA
Inspección | Inspección del estado general de la carcaza y los accesorios del equipo: daño, contaminación, desgaste, fisuras, quebraduras. Estado de Torres de Pretratamiento, accesorios, etc.
Inspección del estado del cable de línea y puesta a tierra en la carcasa del equipo.
Verificación del estado y características eléctricas de los fusible asignadas por el fabricante.
Inspección del accionamiento de perillas y botones.
Inspección de estado de luces indicadoras, alarmas sonoras.
Inspección de las conexiones eléctricas. Estado de contactos.
Verificación de las ventilaciones, disipadores, ventiladores, etc.
Inspección del marcado del equipo: etiquetas completas y legibles.
Documentación requerida: última versión del manual en español presente en el servicio.
Limpieza | Equipo se limpia según los procedimientos recomendados por el fabricante
Eliminar elementos extraños o nocivos en la estructura externa o componentes parte del equipo, incluye también parte interna.
Limpieza de contactos, accesorios, partes mecánicas.
Pruebas Funcionales | Ensayo |  |  | Valor Medido
| Flujo producto |  |  | Lit/hr
| Conductividad permeado |  |  | ms
| Presion de Membranas |  |  | Kgrs/cm2
| Flujo rechazo |  |  | Lit/hr
| Presion de Ingreso |  |  | Kgrs/cm2
Proteccion contra baja presion
Actualización de software / Reemplazo de accesorios | Versión de software: última disponible. |  |  | ver.
Reemplazo
Reemplazo
Reemplazo
Deficiencia / Nota
Valoración Global | □ No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
□ No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
□ El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
□ El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Conforme por Técnico |  |  | Conforme por Dirección Hospital
FECHA: |  |  | FECHA:
ANEXO IV: Informe Visita Técnica
Osmosis Inversa Portátil - Mensual
Ítem | Localidad | Hospital | Marca | Modelo | Nº de Serie
Clase de protección | Tipo de Ensayo |  | Conexión a red |  | Tipo parte Aplicable
□ I | □ Ensayo antes de poner en servicio |  | □ PIE (Equipo permanentemente instalado) |  | □ B
□ II | □ Ensayo recurrente |  | □ NPS (Cable de alimentación NO desconectable) |  | □ BF
□ Batería | □ Ensayo después de reparación |  | □ DPS (Cable de alimentación desconectable) |  | □ CF
ETAPA | TAREA |  |  |  | CUMPLE
[5 empty] | SI | NO | NA
Inspección | Inspección del estado general de la carcaza y los accesorios del equipo: daño, contaminación, desgaste, fisuras, quebraduras. Encastre de mangos, accesorios, pedal, etc.
Inspección del estado del cable de línea y puesta a tierra en la carcasa del equipo.
Verificación del estado y características eléctricas de los fusible asignadas por el fabricante.
Inspección del accionamiento de perillas y botones.
Inspección de estado de luces indicadoras, alarmas sonoras.
Inspección de las conexiones eléctricas. Estado de contactos.
Verificación de las ventilaciones, disipadores, ventiladores, etc.
Inspección del marcado del equipo: etiquetas completas y legibles.
Documentación requerida: última versión del manual en español presente en el servicio.
Limpieza | Equipo se limpia según los procedimientos recomendados por el fabricante
Eliminar elementos extraños o nocivos en la estructura externa o componentes parte del equipo, incluye también parte interna.
Limpieza de contactos, accesorios, partes mecánicas.
Pruebas Funcionales | Ensayo |  |  | Valor Medido
| Flujo producto |  |  | Lit/hr
| Conductividad permeado |  |  | ms
| Presion de Membranas |  |  | Kgrs/cm2
| Flujo rechazo |  |  | Lit/hr
| Presion de Ingreso |  |  | Kgrs/cm2
Proteccion contra bajo flujo
Actualización de software / Reemplazo de accesorios | Versión de software: última disponible. |  |  | ver.
Reemplazo
Reemplazo
Reemplazo
Deficiencia / Nota
Valoración Global | □ No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
□ No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
□ El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
□ El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Conforme por Técnico |  |  | Conforme por Dirección Hospital
FECHA: |  |  | FECHA:
ANEXO IV: Informe Visita Técnica
Unidad de Esterilización - Mensual
Ítem | Localidad | Hospital | Marca | Modelo | Nº de Serie
Clase de protección | Tipo de Ensayo |  | Conexión a red |  | Tipo parte Aplicable
□ I | □ Ensayo antes de poner en servicio |  | □ PIE (Equipo permanentemente instalado) |  | □ B
□ II | □ Ensayo recurrente |  | □ NPS (Cable de alimentación NO desconectable) |  | □ BF
□ Batería | □ Ensayo después de reparación |  | □ DPS (Cable de alimentación desconectable) |  | □ CF
ETAPA | TAREA |  |  |  | CUMPLE
[5 empty] | SI | NO | NA
Inspección | Inspección del estado general de la carcaza y los accesorios del equipo: daño, contaminación, desgaste, fisuras, quebraduras. Encastre de mangos, accesorios, pedal, etc.
Inspección del estado del cable de línea y puesta a tierra en la carcasa del equipo.
Verificación del estado y características eléctricas de los fusible asignadas por el fabricante.
Inspección del accionamiento de perillas y botones.
Inspección de estado de luces indicadoras, alarmas sonoras.
Inspección de las conexiones eléctricas. Estado de contactos.
Verificación de las ventilaciones, disipadores, ventiladores, etc.
Inspección del marcado del equipo: etiquetas completas y legibles.
Documentación requerida: última versión del manual en español presente en el servicio.
Limpieza | Equipo se limpia según los procedimientos recomendados por el fabricante
Eliminar elementos extraños o nocivos en la estructura externa o componentes parte del equipo, incluye también parte interna.
Limpieza de contactos, accesorios, partes mecánicas.
Pruebas Funcionales | Ensayo |  |  | Valor Medido
Luz Ultravioleta
Funcionamiento de Bomba
Ozono
Actualización de software / Reemplazo de accesorios | Versión de software: última disponible. |  |  | ver.
Reemplazo
Reemplazo
Reemplazo
Deficiencia / Nota
Valoración Global | □ No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
□ No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
□ El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
□ El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Conforme por Técnico |  |  | Conforme por Dirección Hospital
FECHA: |  |  | FECHA:
ANEXO IV: Informe Visita Técnica
Maquina de Diálisis - Cuatrimestral
Ítem | Localidad | Hospital | Marca | Modelo | Nº de Serie
Clase de protección | Tipo de Ensayo |  | Conexión a red |  | Tipo parte Aplicable
□ I | □ Ensayo antes de poner en servicio |  | □ PIE (Equipo permanentemente instalado) |  | □ B
□ II | □ Ensayo recurrente |  | □ NPS (Cable de alimentación NO desconectable) |  | □ BF
□ Batería | □ Ensayo después de reparación |  | □ DPS (Cable de alimentación desconectable) |  | □ CF
ETAPA | TAREA |  |  |  | CUMPLE
[5 empty] | SI | NO | NA
Mediciones | Ensayo |  |  | Valor Medido
| Tensión de alimentación, frecuencia. |  | Hz | V
| Corriente / Potencia consumida |  | W | A
| Resistencia de protección a tierra. |  |  | Ω
| Corriente de fuga |  | De equipo | uA
|  |  | De Paciente | uA
| Resistencia de aislamiento. |  |  | MΩ
Deficiencia / Nota
Valoración Global | □ No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
□ No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
□ El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
□ El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Conforme por Director Técnico |  |  | Conforme por Dirección de Arquitectura
FECHA: |  |  | FECHA:
ANEXO IV: Informe Visita Técnica
Planta de Osmosis Inversa - Cuatrimestral
Ítem | Localidad | Hospital | Marca | Modelo | Nº de Serie
Clase de protección | Tipo de Ensayo |  | Conexión a red |  | Tipo parte Aplicable
□ I | □ Ensayo antes de poner en servicio |  | □ PIE (Equipo permanentemente instalado) |  | □ B
□ II | □ Ensayo recurrente |  | □ NPS (Cable de alimentación NO desconectable) |  | □ BF
□ Batería | □ Ensayo después de reparación |  | □ DPS (Cable de alimentación desconectable) |  | □ CF
ETAPA | TAREA |  |  |  | CUMPLE
[5 empty] | SI | NO | NA
Mediciones | Ensayo |  |  | Valor Medido
| Tensión de alimentación, frecuencia. |  | Hz | V
| Corriente / Potencia consumida |  | W | A
| Resistencia de protección a tierra. |  |  | Ω
| Corriente de fuga |  | De equipo | uA
| Resistencia de aislamiento. |  |  | MΩ
Deficiencia / Nota
Valoración Global | □ No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
□ No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
□ El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
□ El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Conforme por Director Técnico |  |  | Conforme por Dirección de Arquitectura
FECHA: |  |  | FECHA:
ANEXO IV: Informe Visita Técnica
Osmosis Inversa Portátil - Cuatrimestral
Ítem | Localidad | Hospital | Marca | Modelo | Nº de Serie
Clase de protección | Tipo de Ensayo |  | Conexión a red |  | Tipo parte Aplicable
□ I | □ Ensayo antes de poner en servicio |  | □ PIE (Equipo permanentemente instalado) |  | □ B
□ II | □ Ensayo recurrente |  | □ NPS (Cable de alimentación NO desconectable) |  | □ BF
□ Batería | □ Ensayo después de reparación |  | □ DPS (Cable de alimentación desconectable) |  | □ CF
ETAPA | TAREA |  |  |  | CUMPLE
[5 empty] | SI | NO | NA
Mediciones | Ensayo |  |  | Valor Medido
| Tensión de alimentación, frecuencia. |  | Hz | V
| Corriente / Potencia consumida |  | W | A
| Resistencia de protección a tierra. |  |  | Ω
| Corriente de fuga |  | De equipo | uA
| Resistencia de aislamiento. |  |  | MΩ
Deficiencia / Nota
Valoración Global | □ No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
□ No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
□ El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
□ El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Conforme por Director Técnico |  |  | Conforme por Dirección de Arquitectura
FECHA: |  |  | FECHA:
ANEXO IV: Informe Visita Técnica
Unidad de Esterilización - Cuatrimestral
Ítem | Localidad | Hospital | Marca | Modelo | Nº de Serie
Clase de protección | Tipo de Ensayo |  | Conexión a red |  | Tipo parte Aplicable
□ I | □ Ensayo antes de poner en servicio |  | □ PIE (Equipo permanentemente instalado) |  | □ B
□ II | □ Ensayo recurrente |  | □ NPS (Cable de alimentación NO desconectable) |  | □ BF
□ Batería | □ Ensayo después de reparación |  | □ DPS (Cable de alimentación desconectable) |  | □ CF
ETAPA | TAREA |  |  |  | CUMPLE
[5 empty] | SI | NO | NA
Mediciones | Ensayo |  |  | Valor Medido
| Tensión de alimentación, frecuencia. |  | Hz | V
| Corriente / Potencia consumida |  | W | A
| Resistencia de protección a tierra. |  |  | Ω
| Corriente de fuga |  | De equipo | uA
| Resistencia de aislamiento. |  |  | MΩ
Deficiencia / Nota
Valoración Global | □ No se detectaron deficiencias de seguridad o funcionales.
□ No hay riesgo directo, las deficiencias detectadas se pueden corregir en breve tiempo.
□ El equipo debe ser puesto fuera de funcionamiento hasta que se corrijan las deficiencias.
□ El equipo no cumple - Se recomienda poner fuera de servicio / dar de baja / reemplazar partes.
Conforme por Director Técnico |  |  | Conforme por Dirección de Arquitectura
FECHA: |  |  | FECHA:

## ANEXO V - Informe Mensual
ANEXO V: Informe Mensual | [7 empty] | MES: /15
Item | INT/CAP | Localidad | Hospital | Equipo | Marca | Modelo | Nº Serie | Operativo / NO Operativo | Observaciones / Presupuesto
1 | Capital | Córdoba | Córdoba | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | TP-100-46
2 | Capital | Córdoba | Córdoba | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | TP-100-47
3 | Capital | Córdoba | Córdoba | Planta de Osmosis Inversa | FG | 300 Litros | IDENOR
4 | Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA22
5 | Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA27
6 | Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA56
7 | Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG06
8 | Capital | Córdoba | Córdoba | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG07
9 | Capital | Córdoba | IMAC | Planta de Osmosis Inversa | FG | 1500 Litros | FG-OSM-67
10 | Capital | Córdoba | IMAC | Unidad de Esterilización | FG | UE-3000 | FG-UE3000-92
11 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 0V5JN153
12 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 6V5J5174
13 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT85
14 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT86
15 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT87
16 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALT88
17 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY06
18 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY07
19 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY08
20 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5ALY09
21 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA21
22 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA23
23 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA24
24 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA29
25 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA53
26 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA57
27 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMA58
28 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMF98
29 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG03
30 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG04
31 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG05
32 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 9V5AMG08
33 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Gambro | AK90 | 3372
34 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 11806
35 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22661
36 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22662
37 | Capital | Córdoba | IMAC | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22664
38 | Capital | Córdoba | Misericordia | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | FG-TP100-044
39 | Capital | Córdoba | Misericordia | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB366
40 | Capital | Córdoba | Neonatal | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | FG-TP100-043
41 | Capital | Córdoba | Neonatal | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22664
42 | Capital | Córdoba | Niños | Planta de Osmosis Inversa | FG | 300 Litros | S/D
43 | Capital | Córdoba | Niños | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22660
44 | Capital | Córdoba | Niños | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22667
45 | Capital | Córdoba | Rawson | Osmosis Inversa Portátil | Gambro | 80 Litros | 9202
46 | Capital | Córdoba | Rawson | Osmosis Inversa Portátil | Gambro | 80 Litros | 9213
47 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK90 | 3397
48 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22663
49 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22665
50 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22666
51 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22668
52 | Capital | Córdoba | Rawson | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22669
53 | Capital | Córdoba | Rawson | Planta de Osmosis Inversa | Generico | S/D | S/D
54 | Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Osmosis Inversa Portátil | FG | 100 Litros | FG-TP100-045
55 | Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB362
56 | Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB365
57 | Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Maquina de Diálisis | Gambro | AK95 | 22670
58 | Capital | Córdoba | San Roque (Nuevo) | Osmosis Inversa Portátil | GAT | 80 LItros | 862
59 | Capital | Córdoba | Tránsito Cáceres de Allende | Planta de Osmosis Inversa | FG | 125 Litros | EP-1500
60 | Capital | Córdoba | Tránsito Cáceres de Allende | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB359
61 | Capital | Córdoba | Tránsito Cáceres de Allende | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB398
62 | Interior | Villa Caeiro | Domingo Funes | Maquina de Diálisis | Fresenius | 4008B | 8V5JB361
63 | Interior | Villa Caeiro | Domingo Funes | Osmosis Inversa Portátil | IESA | Pure W | 2
Conforme por Director Técnico |  |  |  |  | Conforme por Dirección de Arquitectura
FECHA: / / |  |  |  |  | FECHA: / /